[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji przyzywowej 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [dalej: ST] są wymagania dotyczące wymiany instalacji przyzywowej na oddziałach szpitalnych (Oddział Chirurgii i Oddział Ginekologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie), wykonane przez firmę specjalistyczną zgodnie z OPZ oraz wymaganiami ustalonymi w ust. 2 niniejszej ST.
Zakres robót obejmuje wykonanie robót wg wspólnego słownika zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i ma​jące na celu wykonanie instalacji przyzywowej o konkretnych parametrach.
Wymagania ogólne:

1) wykucie bruzd w ścianach w celu ułożenia okablowania;
2) przygotowanie podłoża pod montaż centrali;

3) montaż centralki;

4) przygotowanie podłoża i montaż aparatury;

5) podłączenie przewodów zgodnie z uzgodnionym schematem wraz ze sprawdzeniem obwodów;

6) podłączenie obwodów instalacji sygnalizacji;
7) montaż listew instalacyjnych w korytarzu;

8) ułożenie przewodów w listwach instalacyjnych;

9) podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, wykonanie prób i pomiarów;

10) demontaż niepotrzebnej istniejącej aparatury;

11) zaszpachlowanie wykutych bruzd po ułożeniu okablowania;

12) odmalowanie ścian i sufitów w zakresie wykonywanych prac;

13) montaż pozostałego niezbędnego dla prawidłowego działania instalacji osprzętu;

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pełną specyfikacją sprzętową (atesty, certyfikaty, aprobaty itp.);

Pomieszczenia i ilości:

1) Oddział Chirurgii:

a. sale chorych:

· pom. nr 301 (wg dokumentacji: 326) – 4 pkt.;

· pom. nr 302 (wg dokumentacji: 325) – 3 pkt.;

· pom. nr 303 (wg dokumentacji: 324+324A) – 3 pkt.;

· pom. nr 304 (wg dokumentacji: 323+323A) – 3 pkt.;

· pom. nr 305 (wg dokumentacji: 322) – 3 pkt.;

· pom. nr 306 (wg dokumentacji: 321) – 3 pkt.;

· pom. nr 307 (sala pooperacyjna – wg dokumentacji: 320) – 4 pkt.;

· pom. nr 312 (wg dokumentacji: 316) – 5 pkt.;

· pom. nr 313 (wg dokumentacji: 315) – 2 pkt.;

· pom. nr 314 (wg dokumentacji: 314) – 3 pkt.;

· pom. nr 317 (wg dokumentacji: 311) – 4 pkt.;

· pom. nr 318 (wg dokumentacji: 310) – 4 pkt.;

· pom. nr 336 (wg dokumentacji: 392) – 1 pkt.;

· pom. nr 344-343 (wg dokumentacji: 381) – 2 pkt.;
b. Dodatkowe pomieszczenia (sanitariaty):

· pom. wg dokumentacji: S303 – 1 pkt.;

· pom. wg dokumentacji: S304 – 1 pkt.;

· pom. wg dokumentacji: S305 – 1 pkt.;

· pom. wg dokumentacji: S306 – 1 pkt.;

· pom. wg dokumentacji: S307 – 1 pkt.;

· pom. wg dokumentacji: S308 – 1 pkt.;

2) Oddział Ginekologii:

a. sale chorych:

· sala A (wg dokumentacji: 248) – 6 pkt.;

· sala B (wg dokumentacji: 249) – 4 pkt.;

· sala C (wg dokumentacji: 250) – 3 pkt.;

· sala D (wg dokumentacji: 251) – 6 pkt.;

· sala E (wg dokumentacji: 253) – 2 pkt.;

· sala F (wg dokumentacji: 256) – 2 pkt.;

b. Dodatkowe pomieszczenia (sanitariaty):

· pom. wg dokumentacji: S210 – 4 pkt.;

1.4. Ogólne wymagania

1) Ogólne wymagania dotyczące robót:
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową, poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, ewentualnym pozwoleniem na budowę czy projektem technicznym;
2) Przekazanie terenu budowy:
· Zamawiający w określonym terminie w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Termin i zakres będzie zgodny z harmonogramem robót.
3) Zgodność robót z dokumentacją przetargową:
· Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.
· Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST oraz pozostałymi przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ww. dokumentami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4) Zabezpieczenie terenu budowy:

· Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót; 

5) Ochrona środowiska w czasie wykonywanie robót:

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

· W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
6) Ochrona przeciwpożarowa:

· Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie objętym budową, wymagane przez odpowiednie przepisy.
· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
7) Materiały szkodliwe dla otoczenia:

· Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do wbudowania.
· Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

8) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

· Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

· Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;
9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
· Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5. Informacja o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44. 
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe lub lepsze. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość ,celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

2.4. Parametry instalacji przyzywowej
System instalacji przyzywowej zaplanowano w oparciu o posiadany system firmy MEDEN-INMED, typ Meden Opt (dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego pod względem parametrów technicznych).

· centralka do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywołań typu Komfort Plus;

· zasilacz systemowy + kontroler + LED;

· salowa lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa;

· przycisk przywoławczo-kasujący;

· przycisk przywoławczo-kasujący z wyświetlaczem (jako centralka lekarska);

· gniazdo manipulatora z przyciskiem + sterowanie oświetleniem;

· manipulator gruszkowy komfort + sterowanie oświetleniem;

· uchwyty do manipulatora;
3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ewentualnie projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
1) sprawdzenia kompletności dokumentacji,

2) oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami;
2) 
przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych;
3) 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów;
4) 
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaż sprzętu i osprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża wsposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.2. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium/instytucji przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową czy ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.3. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881).
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbirowi częściowemu,

3) odbiorowi końcowemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
7.4. Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i wcześniejszymi ustaleniami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą,

2) ustalenia technologiczne,

3) wyniki pomiarów kontrolnych,

4) dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie,

5) odbiory wszystkich niezbędnych instytucji (UDT, Nadzór Budowlany itp.),

6) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Kopia protokołu powinna być załączona pod fakturę. Faktura powinna być dostarczona do sekretariatu zamawiającego. Termin płatności liczy się od dnia wpłynięcia faktury do sekretariatu Zamawiającego.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Niezależnie od zapisów SIWZ, OPZ, ST, Wykonawca winien przestrzegać obowiązujące przepisy prawa oraz obowiązujące normy, w tym m.in.:

1) Dz.U.03.207.2016 - Prawo budowlane;

2) Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3) Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

4) Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

5) Dz.U.03.121.1137 - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

6) Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) Dz.U.96.103.477 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie;
8) Dz.U.04.92.881 – Wyroby budowlane;
9) Normy: PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne);
……………………………………………

(podpis osoby przygotowującej)
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]



6

